中国石油大学（北京）

储能专业本科教学实验室设备购置

项目编号：BMCC-ZC24-1044

- 招 标 文 件

北京明德致信咨询有限公司

2024年10月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标人须知资料表	5

第三章  投标人须知	8

第四章  合同资料表	28

第五章  合同条款	29

第六章  合同协议书	36

第七章  采购需求	37

第八章  附件	62

第九章  评标标准	89

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受中国石油大学（北京）的委托，对中国石油大学（北京）储能专业本科教学实验室设备购置项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的潜在投标人参加该项目的投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-1044

2.项目名称：储能专业本科教学实验室设备购置

3.预算金额：709.00万元，最高限价（如有）：709.00万元

4.采购需求：

| 包号 | 分项名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 储能专业本科教学实验室设备购置 | 709.00 | 1套 | 分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统，模拟水电站的工作原理及能量转换过程；化学储能系统，研究化学反应在能量存储中的应用；新能源制储氢检测及发电技术平台，涵盖氢能源的制备、储存、检测与发电技术，详见第七章采购需求。 |

5.合同履行期限：自合同生效后两个月内完成供货等所有工作。

6.是否接受联合体投标：否

7.是否接受进口产品投标：否

- 二、申请人的资格要求

1.合格投标人：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

■本项目专门面向小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

3.2本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.3其他特定资格要求：遵守国家有关法律、法规有关的规章；投标人必须按照招标公告的规定，向采购代理机构登记，获得招标文件。

- 三、获取招标文件

时间：2024年10月25日至2024年11月1日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：线上获取或现场报名。建议采取线上获取方式。

（1）线上获取方式：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（2）现场报名地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室。

售价：人民币500.00元/包，售后不退。投标人必须向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

方式：本项目只接受电汇或网银获取招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年11月15日9点30分（北京时间）。

地点：中国石油大学（北京），北京市昌平区府学路18号主楼A座1222会议室。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1．详细报名方式请完整阅读以下全部内容：

1）投标人须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-1044”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以邮件形式发送至报名所留邮箱地址，请留意查收。同时供应商也在报名界面登录“已报名情况自助查询”模块自主查询报名审批情况。超过1个工作日未审核通过的，可拨打010-82370045进行咨询。招标文件售后不退，请供应商审慎获取。

2）银行账户信息，电汇获取招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC24-1044标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）招标文件（电子版）的获取：明德致信公司网站“招标公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

4）超过“获取招标文件时间”中规定的截止时间后的电汇或网银均无效。

5）如汇款后，没有在北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）提交报名信息而造成信息登记的遗漏，无资格参加本次投标，我公司概不负责。

2.发布公告的媒介：本项目招标公告仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

3.需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

4.有关中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-82370045；

5.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。楼层较高，请各投标人提前做好相应准备，预留充足时间，避免递交投标文件迟到。届时请投标人（携带身份证）派代表参加开标仪式。

6.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：中国石油大学（北京）

地址：北京市昌平区府学路18号

联系方式：徐老师，010-89733226

采购代理机构信息

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

项目负责人：徐颖、朱思菲、夏经理、王爽、王希、吕绍山

联系方式：010-61196305（工作日北京时间上午9：00-11:30，下午13:00-17:00）

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标人须知资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| / | 本项目属性：货物 是否专门面向小微企业采购：是 企业划分标准所属行业：工业 （按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准） 注： 1、享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 2、供应商企业类型须按照本采购文件中提供的《中小企业声明函》结合自身情况如实填写，如因填写不规范导致缺项漏项或冲突矛盾、表述不清，将被认定为无效声明。 3、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商在《中小企业声明函》中须明确各相关单位为中型或小型或微型；专门面向小微企业采购的项目或者采购包，供应商在《中小企业声明函》中须明确相关企业类型为小型或微型。否则将被认定为不通过资格审查。 4、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》中价格评审优惠的扶持政策。 |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：中国石油大学（北京） |
| 7.1 | 投标语言：中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：人民币106000.00元 |
| 14.3 | 投标保证金形式（可任选一种）：本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，银行账号信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 投标保证金如为电汇（或网银），最迟应于递交投标文件截止时间前汇至采购代理机构指定账户，并在汇款时备注写明项目编号及用途（如BMCC-ZC24-1044投标保证金），否则不予受理。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，每包按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90日历日。 |
| 16.1 | 投标文件份数： 投标文件（分别密封提交）：正本：1份，副本：5份；电子版（U盘）：1份（内含①投标文件的word格式可编辑版本②正本签字盖章后扫描的PDF文本格式③将正本签字盖章后扫描的PDF拆分成多个≤50M的文档）； 《开标一览表》：1份； 投标保证金（交纳证明材料复印件）：1份； |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| / | 政策执行： 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。 |
| / | 政府采购合同：中标人应在政府采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| / | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达采购代理机构，其他形式质疑采购代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1“投标人须知资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

本项目的采购人：中国石油大学（北京）。

本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未经向采购代理机构获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编

制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的

其他采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目

的投标或者代理投标；

9）本项目不接受联合体投标。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标人须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同资料表

第五章 合同条款

第六章 合同协议书

第七章 采购需求

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买招标文件收受人，并对其具有约束力。收受人在收到上述通知后，应立即以传真或邮件的形式向采购代理机构回函确认（如未回函确认则视同为已知悉相关通知）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

6.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标人须知资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标人须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——开标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

附件7——法定代表人授权书（格式）

附件8——业绩证明材料

附件9——技术方案（具体的应答内容）

### 9．投标书

9.1投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、开标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报价。

10.1.1报项目现场交货人民币价。报价中需包括设备费、安装费、测试费、运输费、培训费、相关的服务费、中标服务费。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物和服务的单价和总价。

10.3投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购代理机构和采购人对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4投标人每种货物及服务只能有一个投标报价，每种货物及服务有多个投标报价的或价格组成不完整、还需采购人另行支付其他费用的报价，将视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

### 11．投标货币

11.1投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人应提交证明其合格性的文件（见第八章 附件6的要求），投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求。

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 服务主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供的技术服务方案及技术服务承诺。

- 买方从开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于“第七章 采购需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、型号或分类号，但投标人选用的标准、型号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1投标人应提交“投标人须知资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

14.4凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同后无息退还中标人。

14.7终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

14.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

14.9	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

14.10投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

### 15．投标有效期

15.1根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标人须知资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应按招标文件《投标人须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件正本为准。

16.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“法定代表人授权书”并附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

16.6招标文件要求签字的内容，必须由法定代表人或委托代理人签字或签章或印鉴或盖章，使用电子签章无效；招标文件要求盖章的内容，必须加盖实体章，使用电子签章无效。

16.7对于招标文件中标记了“实质性格式”或“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”或“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封提交、投标保证金单独密封提交，并在信封上标示“开标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。投标文件电子版单独封装，且在信封上标明“电子版”字样。

17.3内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标人须知资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、项目编号和“在   年  月  日   时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

17.4内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”等投标时，能原封退回。

17.5如果外层信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标文件中规定的地址。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2招标机构可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

19.1招标机构将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第14.7条的规定被没收。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

21.4采购代理机构将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.3投标文件报价出现前后不一致的，或算术错误，按照下列规定修正：

（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 23．评标委员会

23.1采购代理机构根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购方代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查指评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

24.3在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每  份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全或不按规定提交的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容（具体要求详见资格证明文件内容） |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | 法人或其他组织的营业执照等证明文件 | 提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 6-2 | 投标人的资格声明 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明》。 |
| 6-3 | 投标人的财务状况报告 | 提供符合招标文件要求的财务状况报告。 |
| 6-4 | 纳税证明 | 提供符合招标文件要求的纳税证明。 |
| 6-5 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录。 |
| 6-6 | 近三年经营活动中无重大违法记录声明 | 提供了符合招标文件要求的《近三年经营活动中无重大违法记录声明》。 |
| 6-7 | 招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件 | 提供了符合招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件。 |
| 6-8 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 如有，见第七章《采购需求》。 |
| 6-9 | 招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | 提供了符合招标文件要求的《招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料》。 |
| 6-10 | 中小企业声明函 | 提供了符合招标文件要求的《中小企业声明函》。 |
| 6-11 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |

- 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“格式”或“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第七章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

### 25．投标的评价

25.1评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

25.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，首先按照投标报价由低到高的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格；投标报价相同的情况下，按照技术部分得分由高到低的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格。投标报价和技术部分得分均相同，则按随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26	废标、停止评标及招标终止

26.1	在招标过程中出现下列情形之一的，予以废标。废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

26.3招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 27．与采购代理机构和采购人的接触

27.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构和采购人接触。

27.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27.3质疑

27.3.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.3.2对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.3.3对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.3.4对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日；

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.5质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.6采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.8质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，招标机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。在确定中标人前，采购人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新进行公开招标。

### 29．授标时更改采购货物数量的权力

29.1采购代理机构和采购人在授予合同时有权在“投标人须知资料表”规定的幅度内对“采购需求”中规定的货物数量和服务予以变动，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 30．中标通知书

30.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

30.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 31．签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称： 中国石油大学（北京）。 |
| 6 | 履约保证金：本项目不设履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按照“第七章 采购需求”规定的条件交货。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。采购人预付合同金额的70%款项，货到安装调试验收合格后，采购人支付剩余30%款项。

# 第五章  合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：实验室改造、安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

本项目不设履约保证金。

### 7验收、安装测试和用户培训

7.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，卖方应负责将货物运抵用户现场。货物运达用户现场后由用户和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，卖方、用户和集成商（如有必要）共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给用户带来损失，用户有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

7.2 卖方有义务协助用户安装用户的货物并解决有关问题。

7.3设备安装与调试期间发生的搬运、实验室必要拆修等费用由供货方负责。

7.4 卖方有义务在设备到货安装调试完成后一周内完成上门技术培训，同时对使用者进行单独培训，确保其具有独立使用设备能力。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 目的地；

- 货物名称、品目号和箱号；

- 毛重/净重（用kg表示）。

### 9装运通知

9.1 卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户

确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承

担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“第七章 采购需求”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“采购需求”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“采购需求”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

## 16.1按“第四章  合同资料表”中规定。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照“采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

### 23  违约终止合同

23.1  在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

  - 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以

依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类

似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的

部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”提交调解和仲裁。

26.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

26.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第10.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表；

- 技术规格；

- 交货时间及交货批次；

4） 服务承诺。

# 第六章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

买方代表姓名                      卖方代表姓名

买方代表签字                      卖方代表签字

买方名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

# 第七章   采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 分项名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向小微企业采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 储能专业本科教学实验室设备购置 | 709.00 | 1套 | 否 | 是 |

项目经费来源：储能平台专项

- 二、总  则

- 1.工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2适于在电源220V（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 2.验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收,如卖方届时不派人来,则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

2.2验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。如因乙方原因使仪器不能正常使用，乙方应承担全部责任。

2.3验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

2.4乙方需要配合甲方完成学校组织技术专家在场的验收,并出具验收报告。最终验收以学校验收为准。

3.本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4.如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

5.技术规格中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体系统兼容性。

- 三、具体技术规格

储能专业本科教学实验室设备购置

- 1.工作条件：

1.1见总则第1条。（如无特殊要求）

1.2如有特殊要求应逐项列出有关工作环境条件的要求。

1.3如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等。

- 2.设备用途：

本采购项目旨在为中国石油大学储能科学与工程专业本科教学实验室配备前沿的实验设备，以增强教学与科研能力。项目需求包括：磷酸铁锂电池储能及管理系统，用于教学锂电池的储能技术与管理策略；分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统，模拟水电站的工作原理及能量转换过程；化学储能系统，研究化学反应在能量存储中的应用；新能源制储氢检测及发电技术平台，涵盖氢能源的制备、储存、检测与发电技术；太阳能碟式热发电实验系统和太阳能槽式热发电实验系统，用于太阳能热发电技术的教学与实验；飞轮储能系统，展示动能储存技术的基本原理。通过这些设备的引入，实验室将能够更好地支持学生对于储能系统的系统学习与创新研究。

- 3.技术规格：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂电池储能及管理系统 | 一、磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂电池由3.2v50AH锂电池模块组成≥2.4KWh，直流电压48V。 1.电池正极采用磷酸亚铁锂(LiFePO4)材料； 2.采用自冷方式，整个系统需具有极低的噪音； 3.单体电池参数： （1）单体额定容量：≥3.2v 50AH； （2）额定能量：≥160wh； （3）工作电压范围：2.6V-3.6V； （4）充电电压范围：3.4-3.6V； （5）标准充电电流：25A； （6）可持续放电电流：50A； （7）最大负载电流：50A。 二、储能电池BMS管理系统 1.检测母线电压、母线电流，电池组电量等基本信息； 2.模拟量测量功能：实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压等参数，并计算给出蓄电池模块的SOC值； 3.均衡功能：保证储能电池的一致性，BMS具有电池模块内部单节电池间的均衡； 4.电池系统运行报警功能；在电池系统运行出现过压、欠压、过流、通信异常、异常等状态时，可上报告警信息； 5.电池系统保护功能：在电池系统运行时，如果电池的电压，电流，出现超过安全保护门限的紧急情况时，可切断故障，保护电池； 6.与PCS通讯交互，通讯方式为CAN/RS485； 7.实时电压显示，可以实时显示每块电池的电压，温度采集等参数； 8.蓄电池组的电气保护：过压保护、低压保护、过流保护、高温保护。 三、储能双向变流器模组 1.最大并网功率：≥3600W； 2.输入直流电压：DC48V； 3.最大充电功率：3600W(可设定)； 4.充电电压：57V(可设定)； 5.集成温度补偿功能； 6.保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护等； 7.额定输出电压：220V(180Vac-280Vac)；额定电网频率：50/60HZ，±5HZ；最大交流电流：16A；功率因素：0.8超前～0.8滞后；THDI：≤1.5%；交流连接类型：单相；最大转换效率：97.6%；MPPT效率：99.9%； 8.设备保护：直流极性反接保护，直流输入开关保护，交流输出过流保护，交流输出过压保护，接地故障监测，电网孤岛监测，残余电流检测； 9.通讯接口：隔离RS485。 四、柜体配件 1.工业以太网交换机：网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；端口：8个10/100Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯，每设备具有1个电源指示灯；性能：存储转发、支持3.2Gbps的背板带宽、支持8K的MAC地址表深度。 2.组态触摸屏：触摸屏尺寸：≥7寸；内核：性能不低于Cortex-A8 CPU（主频≥600MHz）；内存：≥128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096）；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极；监测内容：对微电网的实时运行和报警信息进行全面监控，并对微电网进行统计和分析。 3.浪涌保护器：最大持续运行电压Uc：275V；标称放电电流In(8/20us)：20KA；最大放电电流Imax(8/20us)：40KA；保护水平Up(8/20us)：≤1.8KV，响应时间：≤25ns； 4.交流接触器：主触点数量：3对；额定电流：25A；线圈电压：AC220V；辅助触点：2常闭2常开； 5.ModbusTCP网关：集成服务器关网，RS485转TCP，网关关口10M/100M自适应，寄存器映射功能，可在线配置映射寄存器，支持并发访问，最大可支持16个终端同时访问，内置1路RS485隔离通讯，支持最大7端口继电器输出，供电电源9-36V。 6.具备功率电阻负载，可以离线实验。 7.支持提供微电网储能双向变流稳定控制器实验实训装置检测报告。可完成实验内容： 1）锂电池储能系统结构设计与实施 2）BMS储能管理系统设计与实施 3）锂电池储能密度研究与测试 4）锂电池储能系统充放电特性研究与测试 5）基于锂电池储能的电力调峰系统设计与实施 6）大功率双向DC/DC储能变流器设计与实施 7）锂电池储能系统安全设计与实施 |
| 2 | 分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统 | 一、分布式电源模拟系统 1.光伏模拟系统 功率容量:≥3kW；具有恒压、恒流、恒功率等工作模式,具有恒内阻模式，对内阻进行设定；采用ARM、DSP双CPU控制，≥16bit高速ADC,动态稳定性用Matlab仿真优化；可模拟太阳能电池板输出特性，模拟不同光照和温度下I-V曲线，通过填充因子（Fill Factor）可模拟多种太阳能电池的输出特性；可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线，可测试静态和动态下的MPPT情况，MPPT工作点实时显示于上位机软件上；变压器采用非晶铁芯；具有过压、过流、过温、短路保护功能；电压、电流、时间设定，数字式按键输入，准确度高；标配RS232/RS485/USB/LAN通讯接口及模拟量控制端口； 2.光伏并网逆变器： 最大光伏输入功率：≥6000W 最大直流电压：550V 启动电压：120V 额定电压：360V MPPT工作电压范围：120-550V MPPT数量：2 每路MPPT组串数量：1 每路MPPT最大输入电流：≥13A 每络MPPT最大短路电流：16.5A 额定功率：3000W 最大视在功率：3000VA 3.人机界面： 触摸屏尺寸：≥7寸； 屏幕类型：TFT液晶显示屏； 分辨率：不低于800×480； 内存：≥128M； 串行接口：RS232/RS485； 供电电压：24±20%VDC； #4.光伏电站系统设计仿真软件 软件主要功能：光伏电站和光伏发电应用系统的的辅助设计和仿真。提供以下内容软件证明材料截图: （1）光伏系统设计：能够建立不同类型的光伏系统，主要包含：光伏路灯、光伏水泵、离网、并网等系统。 （2）完善的地理信息数据：选定某城市后，软件能自动给出所选城市的经纬度、海拔、当地的气象数据等。 （3）数据信息管理：预留自定义更改数据库权限，可手动更改已知某地区的气象数据库内容。 （4）选型体系结构：具备选型资料库，自动展示该产品的详细技术参数。 （5）节能减排环保性能分析：提供详细的环保效益分析，并给出温室气体减排量以及标准煤节约量等。 （6）方案报告分析：根据所填参数，自动生成系统方案报告（支持输出.doc文档）。 （7）电站性能分析：根据给定信息计算出光伏电站的发电量与整体收益，并对电站的整体投资价值进行估算。 5.屏柜材质与尺寸 板材：热镀锌处理； 板材表面烤漆工艺； 钢板厚度：≥2mm； 前门采用推拉式，采用透明钢化玻璃设计，带气动缓冲器，后门采用双开门设计，底部装置过滤网，两边侧门可拆卸设计，底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运； 二、抽水蓄能动态模拟控制系统 1.需采用高强度金属材料做为支撑结构件。 2.下储水池：采用PE材料，敞口设计，容积≥1吨； 3.变频式水泵：不锈钢变频泵，额定功率：不低于0.4KW；工作电压：380V；扬程：≥20m；流量：≥5m³/h。 4.上储水池：采用密闭承压结构，可配合蓄水高程模拟系统进行蓄水高度的模拟。 5.永磁同步发电机：额定功率：≥600W；额定输出：220V/50HZ；流量：≥0.007m3/s；水头：6-15m；额定转速：≥1500转； 6.变频器：采用IGBT模块，32位CPU双核计算，输入AC380V，输出0-50HZ/2.2KW，通讯方式485。 三、抽水蓄能模拟装置 1.人机界面：触摸屏尺寸：≥7″；屏幕类型：TFT液晶显示屏；分辨率：不低于800×480；内存：≥128M；串行接口：RS232/RS485；供电电压：24±20%VDC； 2.温度采集仪：供电：DC24V，可采集6路温度数据，采用PT100温度探头，支持基于标准通讯协议的RS485通讯； 3.传感单元：压力监测范围：0-1.0MPa；传感器供电：DC24V；传感器通讯接口：隔离RS485或模拟量输出；流量测试范围0-50m³，传感器供电：DC24V；传感器通讯接口：隔离RS485或模拟量输出； 4.开关电源：输入电压AC220V；输出电压DC24V；输出电流5A； 5.主控模块：AC220V/50HZ输入，14数字量输入，10数量输出，支持TCP/IP标准通信方式，可实现复杂逻辑控制； 6.继电器：2组常闭常开触点；触点额定电压：AC250V；额定电流：12A；线圈电压：DC24V； 7.交流接触器：主触点数量：3对；额定电流：25A；线圈电压：AC220V；辅助触点：2常闭2常开； 8.数据交换装置：网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；端口：5个10/100Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯/每设备具有1个Power指示灯；性能：存储转发、支持3.2Gbps的背板带宽、支持8K的MAC地址表深度； 四、上位机监控系统 1.工控终端（性能不低于）： 处理器：不低于i5；内存：≥1GB；硬盘：≥250GB；能抗冲击，振荡，并且能在高温下稳定工作； 2.液晶显示器: 屏幕尺寸：≥22英寸；分辨率：不低于1920×1080；屏幕比例：16：9；屏幕类型：LED； 3.监控软件： 监控软件可显示系统原理结构，并可以对系统各节点进行远程控制，并显示各节点的运行工况，可对分布式电源端的发电数据、蓄水工况和数据、蓄水高度模拟数据、发电工况和数据进行实时监测和采集。以上数据可形成详细的数据报表可供查询、打印。 4.实验内容需包含：电力调峰调度运行策略、水蓄能电站的结构设计和运行实验、分布式电源水蓄能效能分析实验、蓄水高度对电力调峰效能分析实验、蓄水高度对发电特性实验、水流量对电站发电效能影响实验、水力发电系统输出特性实验、水力发电输出带载实验、自动控制和数据采集实验。 |
| 3 | 化学储能系统 | 反应装置： 1.反应容量：≥5L 2.材质：316/304不锈钢 3.厚度：内衬：≥4mm，外壳：≥4mm 4.电机功率：120w变频调速电机 5.转速：0-600rpm 6.控制器：速度调节，温度和速度液晶数字显示 7.电压：220V/50Hz 8.工作压力：-0.1~0.6Mpa。 9.釜盖密封：氟胶垫密封，螺丝压制式 10.真空密封：-0.098Mpa 11. 釜盖上常规9个端口 12.（支持定制）搅拌器端口：32ϕ机械密封 13.带视镜的固体进料口：55ϕ 14.测温口：Φ19快开阀 15.回流口：Φ38快开阀 16. 灯照口：38ϕ 17.恒压滴液漏斗口：Φ25快开阀 18. 压力表：φ8mm母螺纹 19. 泄压口： 4分（支持采购人按实际选择尺寸） 20.氮气端口：Φ8mm 母螺纹（支持采购人按实际选择尺寸） 21.恒压下降漏斗：316L/304不锈钢1000ml 22.冷凝器 ：316L/304不锈钢竖式列式冷凝器 23. 排放阀 ：DN38球阀 24. 不锈钢搅拌棒：Φ12搅拌棒（可定制其他形状） 25. 框架：304不锈钢 26.入口/出口油口：DN20公螺纹 加热炉： 1.整体采用高强度金属材料和保温材料制成 2.输入功率：220V/2.5KW； 3.最高温度：1200℃ 4.额定工作温度：900℃ 控制系统： 1.人机界面： 内核：性能不低于Cortex-A8 CPU（主频≥600MHz）；内存：≥128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极 2.工业交换机： 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；端口：5个10/100Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯/每设备具有1个Power指示灯；性能：存储转发/支持3.2Gbps背板带宽/支持8K的MAC地址表深度。 3.主控模块： 可编程控制器（CPU）标配以太网接口；12点数字量输入；18点数字量输出；支持100KHZ高速信号脉冲输入，支持Profinet、I/O通讯，支持MODBUSRTU/TCP/IP 协议； 4.开关电源： 输入电压：AC220V；输出电压：DC24V；额定输出电流：2.5A； 5.系统材质与尺寸： 钢板厚度：≥2mm；前门采用透明钢化玻璃设计，带缓冲器；后门采用双开门设计，底部装置过滤网；两边侧板可拆卸；柜体尺寸：≥800×800×1956(mm) 6.参考实验：需包含：热化学反应物加热吸收热量及物质改变实验、热化学反应效能对比实验、热化学反应物反应热量监测计算、热化学反应物反应控制实验、热化学反应物效率测试、反应热量的工程应用技术。 |
| 4 | 太阳能碟式热发电实验系统 | 系统参数 1.蝶式聚光系统： 口径：≥1.5米，抛物面形状，适合聚焦太阳光；材料：采用耐热、耐腐蚀的支撑材料，聚光面采用高反射率透光膜。焦点最大负荷：10kg；焦点温度：不低于700℃。跟踪装置：跟踪方式：双轴跟踪，可实现有效范围内全方位的太阳跟踪。跟踪精度：±1°，确保太阳跟踪的准确性。响应时间：≤10秒，快速响应太阳位置的变化。使用环境：可在-20℃~+80℃,0-90RH％的环境下正常工作。跟踪支架最大载荷：不低于120 kg。 2.人机界面：触摸屏尺寸：≥7”；分辨率：不低于800x480；内存：≥128M；四线电阻式触摸屏(分辨率不低于4096x4096)；背光：LED；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；供电电压：24±20%VDC；工作温度：0~45℃； 3.空气开关：输入路数：2路；额定电流：AC16A； 4.继电器：2组常开常闭触点，线圈供电：DC24V； 5.开关电源：输入电压：AC220V；输出电压：DC24V；输出电流：5A； 6.开关电源：输入电压：AC220V；输出电压：DC12V；输出电流；30A； 7.控制模块：主控模块；12点数字量输入；8点数字量输出：支持Profinet、I/O通讯： 8.仪表显示单元：1个直流电压表DC0-50V，45*45；1个直流电流表DC0-5A，45*45；温度采集仪：供电：DC24V，可采集6路温度数据，采用 PT100温度探头，支持基于标准通讯协议的RS485通讯： 9.温差发电模块：输出电压≥DC3.6V，(冷热面温差40℃时)；使用环境：-60~120℃(最优使用环境-20~100℃)，风冷散热； 10.屏柜材质与尺寸： 板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：≥2mm；前门采用推拉式，采用透明钢化玻璃设计带气动缓冲器；后门采用双开门设计，底部装置过滤网；两边侧门可拆卸设计：底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；参考柜体尺寸：800x800x2000(mm)±10mm； 11.实验内容：蝶式聚光系统验证及设计实验、蝶式聚光系统效率测算实验、电热联产系统的效能计算及分析、PLC的编程实验、MCGS触摸屏编程实验、PLC与MCGS触摸屏通讯实验。 |
| 5 | 太阳能槽式热发电实验系统 | 系统参数 1.槽式聚光系统： 镜场集热端导热管由高透真空钢化玻璃和集热管组成。其他管路选用高碳钢材质，以铝硅酸棉保温，带塑胶外防护层。高位储油槽： 整体以碳钢为材料，表面进行防腐保温处理，具有油液位显示。可对循环管路的水汽进行蒸发，运行压力进行缓冲，对系统形成保护。低位储油槽：含有两台循环泵，一台做主循环，另一台可对系统进行抽油。主循环泵可进行时间控制运行。 跟踪装置：单轴跟踪系统，可在有效的俯仰跟踪范围内，快速跟随阳光角度。 2.人机界面：触摸屏尺寸：≥7”；分辨率：不低于800x480；内存：≥128M；四线电阻式触摸屏(分辨率不低于4096x4096)；背光：LED；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；供电电压：24±20%VDC；工作温度：0~45℃；内置控制系统可对系统运行的各节点温度实时监测采集，对各循环泵进行控制和保护。供电具有主备电切换功能。 3.空气开关：输入路数：2路；额定电流：AC16A； 4.继电器：2组常开常闭触点，线圈供电：DC24V； 5.开关电源：输入电压：AC220V；输出电压：DC24V；输出电流：5A； 6.控制模块：主控模块；12点数字量输入；8点数字量输出：支持Profinet、I/O通讯： 7.温差发电模块：输出电压≥DC 3.6V，(冷热面温差40℃时)；使用环境：-60~120℃(最优使用环境-20~100℃)，风冷散热； 8.光热能量管理软件：该软件基于组态软件开发，通过TCP通讯和控制系统连接，可显示整体运行工况，记录监测导热油进出口温度、热水进出口温度，可扩展供暖系统和供暖控制，数据页面有报警信息，可对当前重要运行工况做出提示，可对系统运行提出。可远程监测、设置各循环泵的运行频率参数等。具有数据报表功能，可对各种运行数据进行历史记录，可根据时间、条件查询需要的数据，数据支持另存，打印。 #9.光热虚拟仿真系统（提供以下内容软件证明材料截图）：可对塔式、槽式、碟式光热电站的聚光进行仿真，输入量包括太阳光强、镜面尺寸/数量、吸热器尺寸、太阳入射角（经纬度）、跟踪误差、安装误差、镜面形变等，输出量：吸热器壁面的光强分布、聚光效率。以曲线、图像形式展示。对塔式电站进行光学仿真，可根据定日镜面尺寸、吸热塔高度、吸热器尺寸、定日镜场尺寸来生成定日镜场布局阵列，根据太阳方位角、高度角、光学误差、太阳直接辐照度、CSR值等，对上万台定日镜进行光学仿真，获得吸热器上的聚光强度分布和总功率，用于评估聚光镜场的光学效率，并支持后续光热转换分析。对槽式聚光系统进行光学仿真，可对抛物槽式镜面的聚光能流进行仿真，绘制出吸热管壁面能流分布，为光学系统误差诊断提供数据支持，为吸热管内流场、温度场分析提供边界数据。 10.屏柜材质与尺寸： 板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：≥2mm；前门采用推拉式，采用透明钢化玻璃设计带气动缓冲器；后门采用双开门设计，底部装置过滤网；两边侧门可拆卸设计：底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；参考柜体尺寸：800x800x2000(mm)±10mm； 11.实验内容：抛物面聚光设计及分析、介质换热系统结构原理设计、基于组态软件的数据采集与分析、变频器驱动控制实验、工业组态软件和PLC控制实验、电热联产系统的效能计算及分析、PLC的编程实验、MCGS触摸屏编程实验 |
| 6 | 飞轮储能系统 | 系统参数 1.飞轮转子：半径r：300mm，厚度h：30mm； 2.电动发电机：功率≥3kW，额定转速≥1500rpm； 3.变频器：≥4kW，输入电压三相380V； 4.速度传感器：反应时间≤0.5ms； 5.电控柜：输入220V，功率≥3kW； 6.制动器：制动转矩260N。 7.实验内容：阻力对飞轮储能系统的影响、飞轮储能系统能量密度计算、飞轮储能系统的原理及系统构建、基于飞轮储能的电力调峰控制策略、不同质量和飞轮储能功率输入/输出特性曲线、不同转速飞轮储能功率输入/输出特性曲线。 |
| 7 | 光电解水制氢、储氢、输氢、检测及发电技术平台 | 系统参数 1.可调光伏模拟装置： 输出功率：最大60W/路；共4路； 总输出功率：最大240W； 每一路均可以在触摸屏独立设定模拟输出的功率值； 2.控制装置： 额定系统电压：12V/24V自适应； 空载损耗：≤1.2W； 光伏最大输入功率：400W/12V；800W/24V 最大充电电流：30A； 额定负载电流：20A； 转换效率：≤98%； MPPT追踪效率：≥99%； 保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护，反充保护等； 3.稳压逆变系统： 电池类型：铅酸免维护； 电池容量：≥12V55AH； 电池连接方式：并联； 电池保护：末端接保险丝； 离网逆变器： 额定输出容量：600VA； 额定输入电压：DC12V； 输入电压保护：DC15V； 输入电压恢复：DC13V； 输入欠压保护：DC10V； 输入欠压恢复：DC12V； 空载电流：≤0.5A； 额定输出电压：AC220V； 额定输出频率:50/60HZ±0.5HZ； 输出波形：纯正弦波； 波形畸变率：≤4%； 动态响应：5%； 功率因素：≥0.8； 过载能力：性能不低于120%/1分钟,150%/10秒钟； 逆变效率：90%； 绝缘强度：1500VAC,1分钟； 逆变器结构：工频隔离； 设备保护：逆变器输入过压保护、蓄电池过放电保护、蓄电池反接保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护等； 工作温度：-25℃～60℃； 4.电解制氢系统 输入：220V/50Hz，150W； 氢气发生器采用去离子水（即纯水）电解，流量可控； 氢气纯度：不低于99.99%； 输出流量：不低于500ml/min； 输出压力：≤0.4MPa； 最大功率：180W； 5.氢缓冲稳定系统 储氢罐： 材质：奥氏体不锈钢材料； 耐压：≥1.25MPa，使用寿命≥10年，可缓冲、稳定氢气流量； 体积：≥10L，采用多列并联的连接方式，配合自动储氢管理程序。 配置精密压力表，精密压力传感器，modbusRTU/RS485或模拟量4-20mA输出； 氢能管理系统，可实现自动监测管理氢气压力，氢气输出，氢气关断等。 6.氢气泄露仿真系统： 系统耐压：≥1MPa； 工作压力：≤0.4MPa； 气体控制阀：最小开合时间50ms；工作开合时间300ms-500ms； 气体泄露仿真模型：可随机设定组合≥7种； 包括点泄露，长泄露，过压泄露等； 7.燃料电池堆 额定输出：100W，14V/7.2A； 单电池数：24片； 反应物质：氢气、空气； 供氢品质：干燥，纯度99.99%； 供氢压力：5.8-6.5psi； 供氢流量：满负荷运转时1.4L/min； 起动时间：≤30S； 输出电压：DC13-23V； 增湿类型：自增湿； 冷却类型：空冷； 环境温度：5-35℃； 电堆工作温度：≤65℃； 8.自动控制及监测系统 自动控制系统：主控模块：AC220V/50HZ输入；14数字量输入，10数量输出，2模拟量输出；支持TCP/IP标准通信和MODBUS RTU通讯协议； 人机界面：内置氢能管理软件现场端；触摸屏尺寸：≥10″；屏幕类型：TFT液晶显示屏；分辨率：不低于1024×600；内存：≥128M；串行接口：RS232/RS485；供电电压：24±20%VDC； 环境检测传感器：温度检测范围：-40℃～85℃；温度检测精度：±0.5℃； 压力监测范围：0-1MPA；传感器供电：DC24V；传感器通讯接口：隔离RS485或模拟量输出； 9.尾气分析系统： 温度检测范围：-40℃～85℃； 温度检测精度：±0.5℃； 湿度检测范围：0-99.9%RH； 湿度检测精度：±3%RH； 氢气浓度检测范围：0-40000PPM 氢气浓度检测精度：±3%FS 传感器通讯接口：隔离RS485或模拟量输出； #10.碳通量模拟系统（提供以下内容软件证明材料截图）： 每个模拟系统点位有高速数字量接入和 MODBUS/RTU 信号接入，至少具备 1 个 RS485 接口和 LAN 数据接口；每个点位具有 1hm2*H（hm2和 H 呈反比例函数关系）的仿真（可设定温度影响参数）；具有 NEP 模型仿真、NPP 模型仿真、Rh 模型仿真、生物量模型仿真、养呼吸速率模型等仿真； 11.上位机单元：（支持二次开发） 内置氢能管理软件上位机端：可远程控制负压系统工作，并切换清扫/通风模式；可远程控制电解装置启动和停止；可远程控制电堆启动和停止；可实现自动/手动储氢模式切换；可显示分布能源模拟装置接入参数、储能电压，并对储能系统电压阈值进行提醒；上位机具有分布式发电、电解制氢、储氢等系统全流程结构显示，并可对可关键节点进行远程控制；上位机具有燃料电池工作温度监测和散热控制、燃料电池尾气分析系统，可实时显示燃料电池尾气，氢浓度、湿度、温度等关键信息。 CPU：性能不低于IntelCore i5； 内存：DDR3 ≥8G； 硬盘：7200转/≥1TB； 显卡：性能不低于Intel HD Graphic； 屏幕：≥22英寸高清显示器（不低于1920*1080）。 #12.配套系统软件： （1）理论学习模块：可以通过音频与文字的设备讲解学习储氢及发电技术的基础信息，包括储氢设备原理、电解装置构成、发电原理等。 （2）模拟实训模块：1）模拟在实际环境中操作储氢设备的启停流程，包括增压气密性检测和正压通风与负压清扫操作等。2）模拟进行电解质溶液的制备、使用与排空流程，学习实际操作中的注意事项和技巧。3）在三维仿真环境中进行发电实验，模拟开路电压、极化特性和功率特性等实验。 （3）评估与反馈：系统需内置配套评分系统，自动进行步骤评分，并上传成绩到管理平台。可以通过模拟实训模块的评估结果，了解学习进展，并根据反馈进行针对性的学习调整和提高。 系统包含但不限于模块内容: 1）设备送电模块：设备送电流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 2）蓄电池和新能源接入与切出模块：蓄电池和新能源接入与切出流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 3）电解质溶液的制备、使用与排空模块：电解质溶液制备、使用与排空流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 4）电解装置的启停模块：电解装置启停流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 5）储氢装置的增压气密性检测模块：储氢装置增压气密性检测流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 6）储氢装置的正压通风与负压清扫操作模块：储氢装置正压通风与负压清扫操作流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 7）模拟泄露的仿真模块：模拟泄露仿真的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 8）燃料电池的启停模块：燃料电池启停流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 13.柜体材质与尺寸 板材：热镀锌处理； 板材表面烤漆工艺； 钢板厚度：≥2mm； 柜体结构美观，方便操作和数据读取。 14.可完成课题项目：新能源发电氢储能系统的原理组成、燃料电池控制系统的组成和控制、电堆的IV极化特性曲线、电堆的功率特性曲线、环境改变对电堆性能的影响、电解制氢效率测量实验电解制氢输出和燃料电池氢气输入流量计量控制实验、氢储能系统参数测量和控制、电堆输出和尾气分析实验和尾气通风策略、基于PLC-1200系列的MODBUS通讯实验、基于PLC-1200系列的模拟量输入和数据采集处理方式、基于PLC-1200系列的联锁保护逻辑控制、人机界面和PLC的通讯控制 |
| 8 | 新能源虚拟仿真软件 | 模块一：电池储能虚拟仿真软件 基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，模拟储能电站厂区布局，学生可在场景中漫游，了解并网方式，模拟设计电站容量与功率，并观察产生的不同效果，理解储能电站在电网中发挥的作用。 #1.具有新能源虚拟仿真类软件著作权证书（提供复印件）。 一、实验内容 1.多种储能方式学习：包含≥4种储能方式的原理与特点。 2.储能系统对电网的作用学习：地区负荷的削峰填谷等作用。 3.学习储能系统的各个环节和联系，界面上展示储能系统的网络架构图，包括调度中心、储能站能量管理系统、PCS变流器、BMS电池保护模块、电池组等环节。 4.展示储能站分布地图，其中有多个储能电站节点，点击各个储能电站节点出现该电站的容量功率信息。 5.储能系统规划（储能电站设计与运行）：根据地区典型日负荷曲线的各个负荷波峰的功率缺额与容量缺额，确定需配置储能系统的容量功率最低符合值，任务中提供三种不同梯次电池参数（功率、容量、成本）对比，可选择建设成本最低或占地面积最小为配置的标准，在满足建设成本或规定电池组的数量的条件下，自由配置三种电池组的数量占比，进行模拟运行，运行失败返回上面的步骤重新配置，运行成功后展示实验报告，并提供实验报告保存选项。 6.储能系统规划内容：包括根据地区典型日负荷曲线的各个负荷波峰的功率缺额与容量缺额，确定需配置储能系统的容量功率最低符合值，任务中提供三种不同梯次电池参数（功率、容量、成本）对比，可选择建设成本最低或占地面积最小为配置的标准，在满足建设成本或规定电池组的数量的条件下，自由配置三种电池组的数量占比，进行模拟运行，运行失败返回上面的步骤重新配置，运行成功后展示实验报告，并提供实验报告保存选项。 7.储能系统的汇聚利用（储能电站参与电力系统调峰）：通过调度中心展示地区四季典型日负荷曲线，在负荷曲线上显示波峰区域的功率缺额与容量缺额，可自由选择某个负荷波峰区域作为调度削峰目标，选择完成后，负荷曲线的波峰区域转化为每15分钟一段的调度目标柱状图，在地图中有多个储能电站节点，可点击储能站节点可查看对应储能站的介绍，包含SOC状态、额定功率、额定容量等参数，可以选择进行汇聚利用的储能站，容量与SOC状态的基础上，完成各个时间段的调度目标值的，依次对储能电站各节点的输出功率进行设置，设置完成后投入模拟运行，可以查看运行时间段内的削峰的效果，并显示实验报告，软件会对运行结果进行评分。 #8.提供以下内容软件证明材料截图:储能系统的汇聚利用，通过调度中心展示地区四季典型日负荷曲线，在负荷曲线上显示波峰区域的功率缺额与容量缺额，可自由选择某个负荷波峰区域作为调度削峰目标，选择完成后，负荷曲线的波峰区域转化为每15分钟一段的调度目标柱状图，在地图中有多个储能电站节点，学生可点击储能站节点可查看对应储能站的介绍，包含SOC状态、额定功率、额定容量等参数，可以选择进行汇聚利用的储能站，在考虑到可调度的储能电站功率，容量与SOC状态的基础上，完成各个时间段的调度目标值的，依次对储能电站各节点的输出功率进行设置，设置完成后投入模拟运行，可以查看运行时间段内的削峰的效果，并显示实验报告，软件会对运行结果进行评分。 9.储能电站内部梯次利用调度：在汇聚利用实验的基础上，对某一电站内部进行调度，将储能电站内部转化为6组不同功率，容量，SOC值及不同梯度的电池组。对各组电池组在波峰时间段内各个放电节点的输出功率值进行设置。通过折线图实时显示各组电池组的SOC值变化。完成后可展示最优的方案并对配置的方案进行评分。 10.电池储能梯次利用实验内容：包括系统设置6组不同功率、容量、SOC值及不同梯度的电池组。考虑电池放电趋同性与度电成本的基础上，对各组电池组在波峰时间段内各个放电节点的输出功率值进行设置。通过折线图实时显示各组电池组的SOC值变化。完成后可展示最优的方案并对配置的方案进行评分。 二、场景描述 软件以真实的储能电站为对象，完整的还原的储能站的各个设备。有12个蓄电池舱，两个高压汇流舱，12个变流器与升压变一体舱，智能总控舱，监控舱，SVG舱，户外的变压器与开关设备。 1.电池仓：在电池仓中主要为电池柜与高压汇流柜。每个电池仓有两组电池组，每组电池组有5个电池柜和一个汇流柜。 2.主变压器区域：包括一个10kV/35kV变压器，母线与开关设备，SVG舱。变压器包括变压器主体、油枕、冷却器、套管、油温表、油位表、瓦斯继电器，有载调压开关箱等部分。开关设备为HGIS设备，除母线以外的断路器，隔离刀闸，避雷器，电流互感器封装在气室中，设备上有分合闸指示，开关状态可以通过后台变量进行控制。 3.变流器与升压一体舱：包括两个PCS变流器柜，点击柜上的屏幕可以查看变流器的运行状态。 4.智能总控舱：智能总控舱中放置着各个二次屏柜及通信柜等，包括：主变测控屏、直流馈线屏、交流馈线屏、交流进线屏、蓄电池屏、通信屏、调度管理信息屏等。 5.监控舱：监控舱中有电气工具柜和后台监控电脑。点击电脑屏幕可展示监控系统的多个界面，包括：①主接线界面：展示储能站的主接线，点击主接线图上的电池仓可进入电池仓的分图，展示对应电池仓的详细信息。②PCS控制分图：展示24组PCS的各项参数（有功实时值，有功目标值，SOC状态，充放电功率上限等）。③AGC控制总图：展示有功实时值曲线与有功目标值曲线，界面显示AGC控制对象的各项参数。④AVC控制总图：显示电压与无功的实时值与目标值曲线及电网的无功和电压的参数。⑤SVG无功补偿保护界面：显示SVG的主接线图，电压电流功率参数及SVG各项保护的光字牌。⑥直流屏分图：展示所用直流系统的各项保护的光字牌及参数。 6.所用变舱：所用变舱包括一台10.5kV/400V干式变压器，三个高压开关柜（所用变高压侧进线开关柜，低压侧出线开关柜，低压侧电容器柜）。 7.汇流舱：包含分段开关柜，计量柜，压变柜，SVG开关柜。 三、功能描述 1.数学模型：软件后台搭建储能系统的实时仿真模型。 2.评分系统：软件会根据学生在软件中的操作步骤和结果进行实时评定，可导出、打印成绩。 3.软件采用网页版的形式 模块二：含新能源发电的电力系统运行状态虚拟仿真实验 基于数字仿真运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟光伏、风电、火电、变电站、调度中心的运行场景和控制操作流程。可以根据需要选择不同培训内容。 （一）软件仿真培训系统规格 1.规格：多用户协同安装PC版 2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。 #4.具有应用认知考核虚拟仿真类软件著作权证书（需提供复印件）。 5.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 6.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 7.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 （二）软件内容 1.软件包含如下实验：电力系统规划实验、微电网认知实验、电力系统调频实验、电力系统调压实验 （三）电力系统规划部分 1.电力系统电源规划：根据每个城市A、B、C、D、E环境及负荷特点设置火电厂、风电厂、光伏电厂及降压变电站的位置，设置电厂类型及装机容量。 2、电力系统线路规划：可进行线路的设置，并可对线路的参数进行设置，线路可以在保证电网合理性和可靠性的前提下，自由规划电网结构。 #3.提供以下内容软件证明材料截图:电力规划内容，包括电源规划和线路规划。电源规划可根据环境条件，自由选择光伏、火电、风电、负荷、变电站。线路规划可自由规划电网结构，选择线路材质和直径。规划完成后，可显示当前总成本和最优总成本。 （四）微电网认知部分 1.调度中心：包含功能介绍、设备相关介绍、调度中心监控系统、监视界面、各节点潮流数据，查看潮流曲线、各节点频率等 2.火力发电厂：参观火电厂厂区，查看设备，即变压器，查看变压器设备介绍，中控室功能介绍，查看火电厂主接线图及运行状态，查看励磁电流和有功出力调节方法，参观汽轮机车间，查看汽轮机设备介绍，查看汽轮机进气量操作方法。 3.风力发电厂：查看风机设备介绍、箱式变压器介绍、学习升压站、35kV开关室、SVG室、GIS室功能、GIS开关设备、升压站户外场景、集控中心、继保室的功能介绍、线路保护测控屏，故障录波屏，通信电源屏、中控室、风电场监控系统、风电场主接线及其运行状态、学习风电场有功调整方法。 4.光伏电站：漫游光伏场，查看光伏电池板，汇流箱，逆变器，35kV开关室，升压站、断路器、静止无功发生器、消弧线圈自动跟踪补偿装置，中控室、2号主变保护柜屏、电能质量在线监测柜、新能源快速频率响应柜。 5.220kV变电站：参观220kV降压变电站。中控室：220kV北济线保护测控A屏、直流电源屏、220kV线路电度计量屏A。选择110kV第5出线，选择下发调令切除，生成操作票，点击执行操作票开始切除该线路。根据提示点击断路器，点击负荷侧隔离开关，点击电源侧隔离开关，点击电源侧接地开关，点击负荷侧接地开关，线路切除成功。根据提示点击2号电容器，选择下发调令切除，生成操作票，点击执行操作票开始切除该线路。根据提示点击断路器，点击接地开关线路切除成功。 6.储能充放电实验：默认储能初始荷电状态为0.8，可在0-4s内设定储能充放切换时间，并可设定储能电池充放电的功率值，设定完成后模拟运行，展示PCC点电压波形、蓄电池充放电功率波形，蓄电池SOC状态波形。仿真完成后，软件中可输入相应的题目。 （四）电网运行部分 电网异常处理过程中，处置措施由操作人员自由选择，需包含： 1.电力系统调频（频率异常处理） ①开始监视频率状况 ②风电场频率异常（大于50.2），上报异常 ③异常上报后，进入风电场集控中心，有功调节界面中点击1*风区的发电按钮，将1*风区置于待机状态 ④等待风电场频率稳定在49.8-50.2之间一段时间后，弹出调整成功提示 ⑤一段时间后光伏电站频率异常（小于49.8），上报异常 ⑥在有功调节界面中，在调度指令值中输入420，观察到频率稳定一段时间。 #2.提供以下内容软件证明材料截图：频率异常处理，需要涉及到风电、光伏、火电以及变电站的DCS，不少于6个步骤。 3.电力系统调压（电压异常处理） ①电压状态监视 ②火电厂电压故障（小于209），上报异常 ③调节励磁 ④此时变电站电压异常，上报异常 ⑤操作票切除 4.电压异常处理：需要涉及到风电、光伏、火电以及变电站的DCS，不少于5个步骤。 5.应急防护救护培训：至少需包含化学烧伤及处理、A级防护服的穿脱讲解、口罩的适配性选择讲解、AED(自动体外除颤器）救护方法、触电后急救措施、心肺复苏法等应急救护培训内容，并能以flash视频的方式进行，要求flash风格统一，每个flash都带有同一个标志性人物进行引导。 （五）软件仿真培训系统功能 1.数学模型：软件基于实时数字仿真平台，建立基于变电站的实时仿真模型。 2.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的变电站模型，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能。 3.评分系统：对电力系统和虚拟现实场景中的操作和测量数据进行实时评定，可导出、打印成绩。 4.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 （六）售后服务 1.上门安装、调试； 2.培训：现场培训该软件的使用方法及维护。 3.24小时在线疑问解答、终身免费升级。 模块三：氢燃料电池虚拟仿真实验 利用虚拟现实技术，建立氢燃料电池实验场景，针对氢燃料电池的结构、原理进行仿真，最终形成了氢燃料电池3D虚拟仿真实验。 （一）实验内容 1.燃料电池作用机理模拟 2.电池结构仿真模拟： 3.空气压缩机仿真模拟 4.氢气循环泵仿真模拟：还原氢气循环泵的结构，。 5.氢气喷射器仿真模拟：还原氢气喷射器的结构。 （二）软件仿真培训系统规格： 1.数学模型：软件基于实时数字仿真平台，底层算法为系统中所有关键设备的工况模型及上述模型的相互集成。 2.虚拟现实HMI：氢能场景中具有高度逼真的三维设备模型，学生在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能。 3.评分系统：对虚拟现实场景中的操作和测量数据进行实时评定，可导出、打印成绩。 4.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 5.培训模式：单机单角色。 6.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 7.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 8.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 模块四：燃料电池汽车虚拟仿真软件 利用虚拟现实技术，建立包括燃料电池在汽车上的应用，主要学燃料电池的应用原理，了解燃料电池汽车结构。 #1.具有电气自动化虚拟仿真实训类软件著作权证书（需提供复印件）。 （一）实验内容 1.驱动电机系统结构与原理 ①驱动电机系统的结构展示，播放爆炸动画，可选择零部件，零部件高亮显示，拿起零部件进行零部件查看。包括：电机端护罩、控制器端、定子、电机轴、前端轴承、减速器等。 ②驱动电机系统运行原理，动态演示驱动电机的运行原理，配合文字语音说明。 2.综合能源微网中的MPPT控制方法分析实验：实验的页面具有综合能源的单线图，可选择晴天或阴天，可选择恒功率控制法和观察扰动法，PCC点电压波形、光伏发电系统功率波形以及光伏发电系统电压波形等，而且波形局部可调节。 3.辅助乘车保护系统结构与原理 ①辅助乘员保护系统结构展示，播放爆炸动画，可选择零部件，零部件高亮显示，拿起零部件进行零部件查看。包括：方向盘、右侧安全气帘、左侧安全气帘。 ②辅助乘员保护系统运行原理，动态演示保护系统的运行原理，配合文字语音说明。 4.整车电器系统结构 整车电器系统结构展示，播放爆炸动画，可选择零部件，零部件高亮显示，拿起零部件进行零部件查看。包括：左前门控制器总成盖。 #5.提供以下内容软件证明材料截图:协调控制策略实验，软件中展示辐照曲线、光伏出力曲线、热泵策略图、电负荷曲线、环境温度曲线、室内温度曲线、售电价格曲线、购电价格曲线。可在界面的列表中输入24h内每两个小时的电池充放电功率。模拟运行后出现荷电状态与外部电网供电波形。回答输入相应的问题后完成此实验环节。 6.冷却系统：包括副水箱总成、散热器总成、电子风扇总成、燃料电池水泵带支架总成等。 7.至少两款PLC编程软件通过软件中间件直接与虚拟仿真软件进行数据通讯，可以通过编程软件控制仿真场景动作并采集仿真场景的信号。 （二）软件仿真培训系统规格： 1.数学模型：软件基于实时数字仿真平台，底层算法为系统中所有关键设备的工况模型及上述模型的相互集成。 虚拟现实HMI：虚拟场景中具有高度逼真的三维设备模型，学生在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能。 2.评分系统：对虚拟现实场景中的操作和测量数据进行实时评定，可导出、打印成绩。 3.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 4.培训模式：单机单角色，分组单角色。 模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目等。 5.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 模块五：氢能电站虚拟仿真软件 利用虚拟现实技术，建立包括氢能的制备、燃料电池电堆组、空气供应系统、冷却塔、电气及控制系统等在内的兆瓦级氢能综合利用电站。软件配置氢燃料电池发电系统（逆变、升压电气设备）的三维展示认知、调节控制功能。 （一）实验内容 1.场景漫游及设备认知 可实现在仿真范围内的全站漫游功能，通过漫游了解氢燃料电池发电模块等的建筑布局、主要设备、生产工艺等，对氢能发电系统全貌建立感性认识。 漫游模式：分为行走模式和飞行模式。在进行场景漫游时，可以在氢能设备的任意空间和位置进行漫游行走、环视，还可以调整行走速度；飞行模式可以在场景中以任意合适的视角来进行观察设备。 设备和系统学习：学习燃料电池发电装置的工作原理，了解氢能发电单元等相关设备结构。软件具有搜索定位功能，根据选择移动至相应设备处。 2.氢能电站 在虚拟软件中，在给定的约束条件下，针对给定条件进行能源需求分析，并对包含制氢、储氢、电池发电及电气控制系统在内的一体化氢能发电系统进行设计，系统能够运行并给出设计的验证结果，提出改进意见。可以通过模拟交换膜燃料电池发电系统运行，了解燃料电池发电原理和发电过程中的能量转化过程。通过燃料电池特性综合实验，测量燃料电池输出特性，研究氢氧燃料电池极化曲线和电池输出功率和放电电流、燃料浓度关系曲线(极化曲线一般就是电流和功率(Y 轴)、电压(x)的曲线。一般不控制浓度，控制氢/氧流量、背压、稳定、湿度)。可进行以下虚拟仿真实验：氢能电站认知实验、氢能电站设计、氢燃料电池发电原理实验、氢燃料电池特性综合实验、电解水制氢实验 #3.提供以下内容软件证明材料截图:MPPT控制方法分析实验，实验的页面具有综合能源的单线图，可选择晴天或阴天，可选择恒功率控制法和观察扰动法，PCC点电压波形、光伏发电系统功率波形以及光伏发电系统电压波形等，而且波形局部可调节。 （二）软件仿真培训系统规格： 1.数学模型：软件基于实时数字仿真平台，底层算法为系统中所有关键设备的工况模型及上述模型的相互集成。 虚拟现实HMI：氢能场景中具有高度逼真的三维设备模型，学生在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能。 2.组件功能创建三维可视化实训程序的搭建：需包含“位置”，“旋转”和“缩放”的基础信息，并体现以下“用户编辑”功能：脚本文件、动画、光源、材质、贴图、天空盒、网格等。 3.评分系统：对虚拟现实场景中的操作和测量数据进行实时评定，可导出、打印成绩。 4.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 培训模式：单机单角色。 系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 配备使用说明书、备件、其它相关资料。 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 |

- 4.产品配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂电池储能及管理系统 | 1.磷酸铁锂电池组1套 2.储能电池BMS管理系统1套 3.储能双向变流器模组1套 4.柜体配件1套 |
| 2 | 分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统 | 1.分布式电源模拟系统1套 2.抽水蓄能动态模拟控制系统1套 3.抽水蓄能模拟装置1套 4.上位机监控系统1套 |
| 3 | 化学储能系统 | 1.反应装置1套 2.控制系统1套 |
| 4 | 太阳能碟式热发电实验系统 | 1.蝶式聚光系统1套 2.人机界面控制模块1套 3.仪表显示单元1套 4.温差发电模块1套 |
| 5 | 太阳能槽式热发电实验系统 | 1.槽式聚光系统1套 2.人机界面控制模块1套 3.温差发电模块1套 4.光热能量管理软件1套 |
| 6 | 飞轮储能系统 | 1.飞轮转子 1套 2.电动发电机1套 3变频器1套 4.速度传感器1套 5.电控柜1套 6.制动器1套 |
| 7 | 光电解水制氢、储氢、输氢、检测及发电技术平台 | 1.可调光伏模拟装置1套 2.控制装置1套 3.稳压逆变系统电解制氢系统1套 4.氢缓冲稳定系统氢气泄露仿真系统1套 5.燃料电池堆1套 6.自动控制及监测系统1套 7.尾气分析系统1套 8.碳通量模拟系统1套 9.配套系统软件1套 |
| 8 | 新能源虚拟仿真软件 | 1.电池储能虚拟仿真软件1套 2.新能源发电的电力系统运行状态虚拟仿真实验1套 3.氢燃料电池虚拟仿真实验1套 4.燃料电池汽车虚拟仿真软件1套 5.氢能电站虚拟仿真软件1套 |

- 5.技术服务：

以下所有的费用，均包含在本项目的报价中：

投标人需提供从研发、安装、集成、调试、技术咨询、培训以及售后服务等在内的服务保障。

5.1设备安装调试

5.1.1设备运输包装按照行业相关要求进行。包装需有货物原厂出厂信息，投标人需保证所提供的设备是全新的，未使用过的在其使用寿命期内始终达到投标人响应承诺的性能。

5.1.2到货后，按照和采购人约定的时间派工程师到实验室安装、严格按照仪器性能指标进行调试，直至通过验收且用户能正常使用和维护仪器。安装、调试及试运行后的设备应达到响应承诺的技术指标及服务指标

5.2技术培训

5.2.1设备验收完成后5个工作日内，投标人需提供培训服务，主要是在现场对系统、设备管理人员进行各种软硬件基本管理、操作、维护、保养相关知识培训。技术培训内容包括：设备的基本原理，操作使用、数据处理和设备基本的保养维护等。软件应用功能操作，系统及设备的工作原理、运行操作、校准或标定操作等。在日常和紧急情况下如何操作系统。通过培训后，投标人需保证采购人的使用人员均能够掌握使用操作，可以独立完成设备的使用操作、简单维护及基本故障诊断排除等。场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担；

5.2.2培训时间：设备安装调试完成后5个工作日内提出培训通知，并提前发送相关资料。

5.3 保修期（质保期）：所有设备及软件至验收合格之日起质保一年，在质保期内，对所有设备在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修服务，并对所有软件免费升级。

5.4 维修响应时间：投标人需提供提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后5分钟工作时间内电话响应，4小时工作时间内到达现场，12小时工作时间内完成故障检测与排除。

5.5 投标人提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）：所有设备免费升级，质保期后，提供终身维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。

5.6保修期内，投标人需提供上门服务、维修保养，更换配件等，投标人需自备安装调试及维修工具。相关费用包含在本项目报价中。

5.7投标人需长期提供技术支持。当设备故障时，投标人需满足采购人对设备备品备件的替换需求，并保障配件的供应。

5.8投标人需针对本项目组建专业的技术支持团队并对使用过程中可能遇到的问题或故障提出解决预案。

- 6.订货数量：

| 标的名称 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂电池储能及管理系统 | 6套 | 否 |
| 分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统 | 3套 | 否 |
| 化学储能系统 | 4套 | 否 |
| 太阳能碟式热发电实验系统 | 2套 | 否 |
| 太阳能槽式热发电实验系统 | 2套 | 否 |
| 飞轮储能系统 | 3套 | 否 |
| 光电解水制氢、储氢、输氢、检测及发电技术平台 | 4套 | 是 |
| 新能源虚拟仿真软件 | 1套 | 否 |

- 7.交货日期：

自合同生效后两个月内完成供货等所有工作。

- 8.交货地点：

中国石油大学（北京）

9．执行的相关标准

中标人须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

- 10.付款方式：

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。采购人预付合同金额的70%款项，货到安装调试验收合格后，采购人支付剩余30%款项。

# 第八章  附件

## 附件1 投标书（格式）

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本   份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人授权代表（签字）：

投标人名称：

公章

日期

## 附件2 开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：                            项目编号：

| 包号 | 投标人名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:

1.投标总价应包含完成项目所需的全部费用，包含但不限于：设备费、人员费、安装费、集成费、测试费、运输费、管理费、培训费、相关的服务费及税费等一切费用。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

2.此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

3.如单独递交的此表与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

4.此表中，每包的投标总价应和“附件3 投标分项报价表”中的总价相一致。

5.此表格经投标人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

## 附件3 投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

投标人名称:___________     项目编号:_______________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂电池储能及管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 化学储能系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 太阳能碟式热发电实验系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能槽式热发电实验系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 飞轮储能系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光电解水制氢、储氢、输氢、检测及发电技术平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新能源虚拟仿真软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表(签字):

投标人名称(盖章):

注:

1.总价应包含完成项目所需的全部费用，包含但不限于：设备费、人员费、安装费、集成费、测试费、运输费、管理费、培训费、相关的服务费及税费等一切费用。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

2.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如还有详细分项报价，可另页描述。

## 附件4技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）         投标人代表签字：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本招标文件第七章为技术参数部分。投标人需对第七章中的技术指标条款内容进行应答，并做出偏离说明（即：正偏离/负偏离/无偏离）。特别是需要对有偏离部分做出详细说明，否则其投标将被拒绝。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

## 附件5商务条款偏离表（格式）

投标人名称：     （公章）           投标人代表签字：

项目编号：

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可:无偏离即为对商务条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：投标人对本招标文件第七章以外的其他章节的条款做出偏离说明（即：正偏离/负偏离/无偏离）。特别是需要对有偏离部分做出详细说明，否则其投标将被拒绝。对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

## 附件6资格证明文件

- 6-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

- 6-2   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

- 6-3　投标人的财务状况报告

【会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明】

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2023年度经会计师事务所出具的审计报告（至少包含“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）复印件并逐页加盖投标人公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，并加盖投标人公章。银行资信证明可不受收受人和项目的限制。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章。

- 6-4  纳税证明

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明材料（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。

在开标日前六个月内依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税（不缴相应税种），自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

- 6-5  社会保障资金缴纳记录

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证）。

非企业化管理的事业单位无需提供。

在开标日前六个月内不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

- 6-6  近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

致：中国石油大学（北京）

我公司在参加本次招标采购活动近三年内（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：____________________________

投标人(盖章):

日期：

采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由采购代理机构于评标现场查询并打印。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，视为未通过资格审查，视为无效响应。

招标采购单位保留现场甄别核验的权利：采购人或采购代理机构有权在评标现场对供应商信用记录进行甄别。

- 6-7  招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件（格式）

（1）与采购项目的关系申明

我公司（□ 是   √否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：____________________________

日期：__________________________________________

- 6-8 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（形式不限，可提供文字描述，人员相关证书、照片等资料）

- 6-9  招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

如涉及节能产品、环境标志产品和信息安全产品，按以下要求提供：

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品（包括：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

说明：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：

1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

- 6-10  中小企业声明函

【本项目专门面向小微企业采购】

| 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 磷酸铁锂电池储能及管理系统 | 工业 |
| 分布式能源抽水蓄能动态模拟科研系统 | 工业 |
| 化学储能系统 | 工业 |
| 太阳能碟式热发电实验系统 | 工业 |
| 太阳能槽式热发电实验系统 | 工业 |
| 飞轮储能系统 | 工业 |
| 光电解水制氢、储氢、输氢、检测及发电技术平台 | 工业 |
| 新能源虚拟仿真软件 | 工业 |

说明：

- 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，非必须提供；非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按相关规定执行评标价格扣除。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附：中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件7  法定代表人授权书(格式)

授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

附：

（1）法定代表人有效期内的身份证正反面复印件：

（2）被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

法定代表人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字：_______________________________

投标人（盖章）：____________________________

注：

1、如投标文件中签字之处均为被授权人签署，须提供有效的本《授权委托书》和《法定代表人身份证明》（格式后附）。

2、如投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供有效的《法定代表人身份证明》（格式后附）。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人授权书》。

附：法定代表人身份证明

致：中国石油大学（北京）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（签字或盖章）：______        _

日期：_____年______月______日

注：

1、如投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，须提供有效的本《法定代表人身份证明》，并附有效的法定代表人的身份证正反面复印件并加盖投标人公章。

## 附件8 业绩证明文件

（请对同类项目的案例作出说明，如无特别要求，附合同关键页复印件：即合同首页、合同主要内容页、金额页及双方签字盖章页，并加盖投标人公章）

| 序号 | 项目名称 | 采购方名称 | 合同金额 | 采购方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评标委员会保留对上述资料原件审核的权利。

## 附件9 技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案；

- 详细的实施方案；

- 详细的安装、调试方案；

- 详细的售后服务承诺方案；

- 投标人认为必要的其他方案或内容。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值做为该投标人的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评分因素所占权重：

| 分项 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 注：1.投标人报价低于成本的除外； 2.计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 案例 （10分） | 业绩 | 10 | 投标人自2021年10月1日至本项目公开招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）与本项目招标内容类似的业绩，需提供合同关键页复印件，包含：合同首页、可证明内容相关性的明细页、双方签字盖章页。 每提供一份有效证明材料，得2分，满分10分。 未提供或证明材料不完整、不清晰，不得分。 |
| 技术 （38分） | 技术参数响应程度 | 38 | 投标人对照招标文件第七章“三、具体技术规格3.技术规格”参数逐条做出应答： 投标产品的技术性能完全满足招标文件技术参数，且无负偏离的，得满分； #为重要技术指标参数、无标识为一般技术参数。 每有一项#重要技术指标参数不满足，减1.5分，每有一项一般技术参数不满足，减0.1分，减完为止。 未应答视为未响应该条指标，不得分。 要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 注：投标人需点对点在《技术规格偏离表》中进行逐条应答，如招标文件“第七章”有明确需要提供的相关证明文件，投标人需在《技术规格偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 |
| 商务 （21分） | 供货及安装、调试方案 | 3 | 方案详细完善、合理可行、针对性强，措施详尽，进度计划安排合理，可以保障项目实施，得3分； 方案较完善，措施合理但细化不充分，进度安排合理，有可操作性，可以保障项目实施，得2分； 方案基本合理，措施简单、欠完善，进度安排可实施性低，基本可以保障项目实施，得1分； 未提供，得0分。 |
|  | 总体技术解决方案 | 5 | 投标人提供的总体解决方案（包括但不限于：对项目需求分析、软件技术架构、各模块软件功能设计等方面）是否全面、具体、合理、与项目需求的贴合程度进行综合评审： 技术解决方案全面、具体、清晰，合理性强，内容详尽完整，满足项目建设需求，得5分； 技术解决方案全面性、具体性稍差，合理性一般，基本满足项目建设需求，得3分； 技术解决方案笼统、不具体，合理性较差，少量满足项目需求，得1分； 未提供方案，得0分。 |
|  | 实施方案 | 7 | 包含本项目的质量和工期保证措施、实施管理及保障、项目风险措施、技术支持等，视全面性、可操作性、针对性综合评审： 方案完整合理，思路清晰，部署得当，方案细化且有效，可操作性及针对性强，整体规划合理，可实施性强，集成思路、技术架构等有针对性，满足招标文件要求，可以保障项目顺利实施，得7分； 方案较合理，思路明确，内容基本完善，部署较明确，方案完整但细化不充分，整体规划可实施性一般，集成思路、技术架构等有普适性，满足招标文件要求，可以保障项目顺利实施，得5分； 方案基本合理，条理不清晰，部署内容简单、细化不足，针对性低，集成思路、技术架构等欠完善，可实施性差，满足招标文件要求，基本可以保障项目实施，得3分； 方案欠完善，进度安排及部署合理性低，集成思路、技术架构等有瑕疵，可行性低，难以保障项目实施，得1分； 未提供，得0分； |
|  | 售后服务 | 3 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于：质保期，售后服务承诺，响应时间、技术支持等： 方案全面完善，措施合理可行，有完善的技术支持和服务保障体系，响应迅速，针对性及实施性均强，对项目实施过程中常见问题有应对措施，满足招标文件要求，得3分； 方案较具体，内容合理，技术支持和服务保障体系较完善，保障措施细化不充分，有常规、通用的常见问题解决应对措施，满足招标文件要求，得2分； 方案描述简单，技术支持和服务保障体系欠完善，可行性及实施性低，满足招标文件要求，得1分； 未提供，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行综合评审： 方案科学完整，培训内容丰富，方式科学，计划合理，针对性强，满足采购人需要，得3分； 方案及培训内容基本完善，方式科学，计划基本合理，满足采购人需要，得2分； 方案或培训内容有欠缺，满足采购人需要，得1分； 未提供，得0分。 |
| 政策执行 （1分） | 环境标志产品 | 0.5 | 投标人所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，每提供一项得0.5分。需提供有效的认证证书复印件。 |
|  | 节能产品 | 0.5 | 除强制节能产品外，投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》的，每提供一项得0.5分。需提供有效的认证证书复印件。 |
| 合计：100分 |  |  |  |
| 注：投标文件的应答内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |  |

说明1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注6：如本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格扣除。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询并在上述所附证书前书写清晰归属分类。

4. 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。

说明3：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。